| 發文單位： | 行政院衛生署 |
| --- | --- |
| 發文字號： | 衛署醫 字第 0900047521 號 |
| 發文日期： | 民國 90 年 07 月 26 日 |
| 資料來源： | 臺北市政府公報 90 年秋字第 37 期 9-10 頁行政院衛生署公報 第 30 卷 23 號 10～11 頁 |
| 要旨： | 公告增列「微波消毒法」為部分感染性醫療廢棄物滅菌處理方法及其相關規定 |

主    旨：公告增列「微波消毒法」為部分感染性醫療廢棄物滅菌處理方法及其相關規定。

依    據：有害事業廢棄物認定標準第五條第一項第五款及本署九十年四月二十六日衛署醫字第○九○○○二五七九九號公告。

公告事項：

一  微波消毒法之滅菌效能，符合本署公告部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準。

二  部分感染性醫療廢棄物滅菌處理，如以微波消毒法處理者，其操作規定如下：

(一) 感染性醫療廢棄物之微波消毒機應為專用，不可再使用於消毒器械。

(二) 操作條件：微波消毒之處理流程，必須依機器原設定之方式，並應按其操作手冊執行。

(三) 需執行並通過滅菌效能測試，並備有紀錄，以檢視滅菌標準達成與否，包括：

(1) 每次操作對於滅菌物使用測試紙或測試膠帶或蒸氣鐘完成化學性測試。

(2) 每月至少以枯草桿菌芽孢 (Bacillus sub tilis spores)，分置於滅菌物容器中，完成操作一次生物性測試。

(四) 應具自動監測及同步記錄所操作之溫度及時間。

(五) 其他應行注意事項：

(1) 裝滅菌物之包裝，需使用抗溼熱、耐微波高頻熱之材質。

(2) 為符合操作安全，下列物品，絕對不可以放入微波消毒機內處理：

a 不透水密封或完全氣密的容器。

b 爆炸性物質 (任何微波加熱會爆炸的東西，例如汽油、噴霧式髮膠等) 。

c 高頻率吸收性材料 (如固體成型之金屬塊或石墨等) 。

d 酸、鹼溶液、化學劑。

e 生物 (例如肢體、臟器類等) 。

f 放射性物質。

g 化療用藥。

(3) 處理之廢棄物應先做破壞原形之處理，始得作後續之處理。

(4) 操作場所應備有作業手冊，將相關作業程序、作業維護、微波洩漏監測及安全措施等列入。