| 發文單位： | 行政院衛生署 |
| --- | --- |
| 發文字號： | 衛署醫 字第 0900074687 號 |
| 發文日期： | 民國 90 年 12 月 17 日 |
| 資料來源： | 行政院衛生署公報 第 31 卷 8 號 69 頁 |
| 要旨： | 公告增列「化學殺菌法」為部分感染性醫療廢棄物滅菌處理方法及其相關規定 |

主    旨：公告增列「化學殺菌法」為部分感染性醫療廢棄物滅菌處理方法及其相關規定。

依    據：有害事業廢棄物認定標準第五條第一項第五款及本署九十年四月二十六日衛署醫字第○九○○○二五七九九號公告。

內    容：

一  化學殺菌法之滅菌效能，應符合本署公告「部分感染性醫療廢棄物滅菌處理標準」。

二  部分感染性醫療廢棄物滅菌處理，如以化學殺菌法處理者，其操作規定如下：

(一) 感染性醫療廢棄物之化學殺菌機應為專用，不得再使用於消毒器械或其他用途。

(二) 操作條件：

(1) 化學殺菌機之處理流程，必須依機器原設定之方式，並應按其操作手冊執行。

(2) 應具自動監測功能，並記錄操作之濃度、時間等相關要件，以確保化學殺菌之品質。

(3) 每月至少以枯草桿菌芽孢 (Bacillus subtilis spores) 測試條，完成操作一次生物性測試，並備有紀錄。

(四) 機械保養：操作人員每月例行檢查；每季必須由專業人員做例行保養。

(五) 其他應注意事項：

(1) 化學殺菌劑應避免接觸皮膚，若接觸時，請用大量清水沖洗。

(2) 每次處理廢棄物之容量，不得超過機器設定處理之容量。

(3) 為符合操作安全，下列物品不可以放入殺菌處理機器內：

a 鐵條、鋼塊及床單被褥等長條棉質物。

b 生物 (例如肢體、臟器類等) 。

c 酸、鹼溶液、化學劑。

d 放射性物質、化療用藥。

(4) 化學殺菌機處理醫療廢棄物，應先包含破壞原形之動作，始得作後續之處置。

(5) 操作場所應備有作業手冊，將相關作業程序、作業維護及安全措施等列入。